[연구 계획서 / Research Proposal]
기치료 유방암 환자의 실제 치료계획 기반 케모포트 AI 인공음영 저감(MAR) 및 후향적 선량 재평가 연구

Retrospective Dosimetric Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy with a Novel CAD Prior-Guided AI Metal Artifact Reduction for Patients with Chemo Ports

| 연구 유형 | 후향적 임상-의학물리 융합 연구 (Retrospective Clinical & Dosimetric Study) |
| --- | --- |
| 목표 저널군 | Medical Physics, Radiotherapy and Oncology (Green Journal), PMB, IJROBP (Red Journal) |
| 연구 대상 | 케모포트(Chemo port) 삽입 상태로 쇄골상부 림프절/흉벽 방사선 치료를 완료한 유방암 환자 코호트 |

# 1. 연구 배경 및 핵심 가설 (Background & Hypotheses)

• 임상적 현주소: 전 세계 유방암 환자의 항암치료에 사용되는 케모포트의 약 60%는 여전히 고밀도 티타늄(Titanium) 재질입니다. 선행 및 수술 후 방사선 치료 시 케모포트가 쇄골상부 림프절(SCN) 및 흉벽 치료 부위에 위치하면서 심각한 금속 인공음영(Metal Artifact)을 유발합니다.

• 기존 임상 치료의 한계: 상용 MAR(iMAR, O-MAR)은 케모포트처럼 '피부 바로 밑(Subcutaneous)'이자 '폐(공기) 경계면'에 인접한 부위에서 2차 암영과 블러링을 발생시킵니다. 또한 포트 내부의 비금속 물질(실리콘 셉텀, 유체 챔버)을 무시하고 전체를 통짜 금속 또는 물로 강제 지정(Bulk Override)하여 치료계획을 수립해 왔습니다.

핵심 임상 질문 (Clinical Question): “그렇다면, 우리가 과거에 이미 치료를 마친 환자들의 실제 몸속에는 선량이 얼마나 정확하게 들어갔던 것일까? 아티팩트 때문에 의사가 타깃(CTV)을 왜곡되게 그렸거나, 포트 뒤쪽 림프절에 심각한 선량 결손(Cold spot)이 발생하지는 않았는가?”

• 연구 가설 (Hypothesis): 제조사 규격 3D CAD Prior와 2단계 AI(자세추정 + 조건부 인페인팅)를 통해 '진짜 해부학 및 포트 내부 밀도'가 복원된 CT 위에, 기존에 승인된 실제 치료 빔(Beam, MU, Segment)을 그대로 재계산(Frozen-Plan Recalculation)하면, 기존 치료계획 시스템(TPS)이 예측했던 선량과 임상적으로 유의미한 표적 선량 결손(Cold spot) 및 피부 과선량(Hot spot)이 실증될 것이다.

# 2. 연구 재료 및 방법 (Materials and Methods)

2.1 환자 코호트 및 수집 데이터 (Retrospective Cohort)

• 대상군: 케모포트를 유지한 채 쇄골상부 림프절(SCN) 및 흉벽/유방을 포함하여 방사선 치료(VMAT 또는 3D-CRT/IMRT)를 완료한 유방암 환자 N명(20~30례).
• 수집 DICOM-RT 데이터: 원본 모의치료 CT, 상용 MAR 적용 CT, 승인된 치료계획(RP/Plan), 방사선종양학과 의사가 묘사한 구조물(RS/Structure), 계산된 3차원 선량 분포(RD/Dose).

2.2 제조사 레퍼런스 규격 기반 다중 물질 3D CAD Prior 구축

환자에게 삽입된 케모포트(예: BD PowerPort® Titanium)의 공식 기술 데이터시트(Specification Sheet)를 바탕으로, 통짜 금속이 아닌 3가지 개별 물리 구획으로 모델링된 파라메트릭 3D CAD를 구축합니다:

| 구분 (Compartment) | 물리적 재질 및 전자밀도 (Density) | 방사선 치료학적 의미 |
| --- | --- | --- |
| Part 1: 외벽 및 바닥 챔버 | Titanium Alloy (ρ = 4.43 g/cm³, HU > 7000) | 방사선 차폐(Cold spot) 및 경계면 후방산란 유발 |
| Part 2: 실리콘 격막 (Septum) | Silicone Elastomer (ρ = 1.15 g/cm³, HU ~ 120) | 연부조직과 유사한 투과 특성 (금속으로 오판 방지) |
| Part 3: 내부 유체 챔버 | Fluid Cavity (ρ = 1.00 g/cm³, HU ~ 0) | 식염수 충만 상태 모사 (광자선이 자유롭게 통과) |

2.3 2-Stage Prior-Guided AI 복원 프레임워크

• Stage 1 (6-DoF 자세 추정 및 포트 내부 고정): 가벼운 3D CNN 기반 네트워크가 아티팩트로 번진 CT 속에서 케모포트의 3차원 위치(x, y, z)와 회전각(Roll, Pitch, Yaw)을 정확히 추정합니다. 규격화된 3D CAD 모델을 완벽히 중첩 정합(Rigid Registration)하여, 포트 외벽은 진짜 크기로 확정하고 내부는 실제 티타늄/실리콘/유체 밀도로 강제 고정합니다.
• Stage 2 (조건부 인페인팅 Diffusion/Transformer): 포트 외벽(Inner condition)과 줄무늬 밖의 정상 인체 해부학(Outer condition: 피부선, 늑골, 정상 폐 실질)을 조건으로 부여합니다. Conditional Diffusion Model(RePaint/Palette 구조)을 통해 줄무늬를 제거하고, 상용 MAR이 뭉개뜨리던 쇄골하혈관, 림프절 구획(SCN), 피부 경계선을 완벽히 복원합니다.

2.4 동결 플랜 선량 재계산 방법론 (Frozen-Plan Recalculation)

임상적 핵심 기법: 환자의 기존 치료계획에 포함된 모든 빔 파라미터(빔 각도, 세그먼트 형태, 모니터 유닛[MU], 갠트리 궤적 등)를 100% 동결(Freeze)합니다.
동일한 치료 빔을 다음 3개 CT 세트에 조사하여 선량만 순방향 재계산(Forward Recalculation)합니다:
  1. Plan_Orig : 아티팩트가 있는 기존 오리지널 CT 기반 선량 (치료 당시 승인 선량)
  2. Plan_Comm : 상용 MAR(iMAR 등) 적용 CT 기반 선량
  3. Plan_AI   : 제안한 다중 물질 CAD Prior AI 복원 CT 기반 선량 (실제 환자 몸에 전달된 참 선량)

# 3. 정량적 평가 지표 (Quantitative Evaluation Endpoints)

3.1 표적 윤곽 변화 및 선량 평가 (Two-Track Target Evaluation)
아티팩트로 인해 혈관과 해부학적 경계가 가려져 치료 당시 타깃(CTV/PTV) 자체가 왜곡되었을 가능성을 고려하여, 두 가지 트랙으로 분리하여 정밀 평가합니다:

| 평가 트랙 (Evaluation Track) | 주요 분석 내용 및 정량 지표 |
| --- | --- |
| [Track A] 기하학적 표적 윤곽 오차 (Contouring Geometric Error) | • 방법: 복원된 깨끗한 AI-CT에서 전문의가 ESTRO/RTOG 가이드라인에 따라 '진짜 표적(CTV_True, PTV_True)'을 재설정(Re-contouring) • 지표: 체적 차이(ΔV), 일치도(Dice Similarity Coefficient, DSC), 95% Hausdorff Distance (HD95) • 임상 의미: 아티팩트로 인해 치료 당시 의사가 타깃을 얼마나 과소/과대 설정했는가 입증 |
| [Track B] 선량 평가: 물리적 오차 vs 임상적 표적 누락(Geographic Miss) | • 1) 순수 물리적 선량 오차 (on Frozen CTV_Orig): 타깃을 그대로 뒀을 때 오직 밀도 왜곡 때문에 발생한 선량 오차 (D95%, Dmean, Cold spot 크기) • 2) 임상적 표적 누락 분석 (on Re-contoured CTV_True) ★핵심: “기존 치료계획(Plan_Orig)은 새로 밝혀진 '진짜 림프절 표적(CTV_True)'을 얼마나 놓치고 있었는가?” → V95%(CTV_True), D98%, PTV coverage 저하율 산출 |

3.2 정상장기(OAR) 및 피부 선량 평가
• 피부 선량 (Skin Dose): 포트 직상방 피부의 최대선량(Dmax) 및 평균선량(Dmean). 후방산란에 의한 실제 피부 과선량 평가.
• 동측 폐 (Ipsilateral Lung): V20Gy(20Gy 이상 받는 폐 체적 비율), V5Gy. 상용 MAR의 계면 블러링으로 인한 폐 선량 과대/과소평가 오차 규명.
• 3차원 선량 일치도: 3D Gamma Pass Rate (3%/3mm, 2%/2mm, 1%/1mm 기준)를 통한 Plan_Orig vs Plan_AI 전역 선량 분포 비교.

# 4. 예상 결과 및 임상적 기대효과 (Expected Impact)

1. 미지의 임상적 사실 규명: 과거 치료계획 시스템이 케모포트 아티팩트 및 비금속 내부 물질 무시로 인해 림프절 표적에 얼마만큼의 선량 결손을 유발했는지 최초로 정량 보고.
2. 표적 누락(Geographic Miss)의 위험성 경고: 아티팩트로 인해 의사가 타깃을 불완전하게 설정함으로써 발생했던 잠재적 종양 미조사(Under-dosage) 위험을 입증하여 진료 지침 개선에 기여.
3. 상용 MAR의 한계 극복 및 워크플로우 혁신: 수동 밀도 오버라이드나 부정확한 상용 알고리즘에 의존하지 않고, AI 기반의 자동화된 초정밀 CT 복원 및 선량 계산 표준 프로토콜 제시.

# 5. 향후 연계: 방사선 치료 금속 아티팩트 극복 5대 핵심 로드맵 (The 5-Stage Grand Vision)

본 케모포트 연구는 인체 내 고밀도 의료기기로 인해 발생하는 방사선 치료 오차를 완전 정복하기 위한 5부작 연속 연구의 첫 번째 출발점입니다:

| 단계 (Series) | 대상 임플란트 및 부위 | 주요 위협 장기 및 핵심 AI 해결책 |
| --- | --- | --- |
| 제1탄 (본 연구) | 케모포트 (Chemo Port) • 유방암 / 쇄골상부 림프절 | 피하층/폐 계면 왜곡 및 다중 물질 CAD Prior → 후향적 선량 재계산 및 표적 누락(Geographic Miss) 실증 |
| 제2탄 ★신규 확장 | 척추경 나사 (Spine Screws) • 척추 전이암 SBRT | 1~2mm 인접 척수(Spinal cord) 마비 영구 장애 위험 → 나사산 CAD Prior + 척수 PRV 초정밀 복원 및 급격한 선량 감쇄 최적화 |
| 제3탄 ★신규 확장 | 인공 심박동기 (Pacemaker/ICD) • 폐암 / 좌측 유방암 | 2 Gy 피폭 한계 반도체 기기 소손 및 오작동 사망 방지 → 배터리 팩 CAD 정합 + 기기 피폭 선량 정밀화 및 폐종양 선량 확보 |
| 제4탄 | 치아 보철물 (Dental Implants) • 두경부암 / 구강·인후두 | 다발성 금속체 상호 교차 줄무늬로 침샘/연하근 기능 파괴 → 다중 클러스터 Dual-Domain AI 및 정상 침샘/하악골 해부학 복원 |
| 제5탄 | 인공 고관절 (Hip Prosthesis) • 골반암 / 전립선·부인과 | 초대형 완전 광자 결핍(Total Starvation)에 의한 골반 선량 붕괴 → 대형 관절 CAD Prior + 몬테카를로 물리 통합 AI 및 방광/직장 정상화 |